附件1

国家医疗器械抽验不符合标准规定产品名单

| 序 号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 聊城市中医医院 | 河南亚都实业有限公司 | 规格：长方形 | 生产日期：2015年6月13日；批号：215060132 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 2 | 医用外科口罩 | 胜利油田中心医院 | 河南亚都实业有限公司 | 规格：长方形 | 生产日期：2015年8月3日；批号：215080005 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 3 | 医用外科口罩 | 河南亚都实业有限公司 | 河南亚都实业有限公司 | 规格：长方形 | 生产日期：2015年3月2日；批号：215030034 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 4 | 医用外科口罩 | 安徽医科大学第一附属医院 | 河南亚都实业有限公司 | 长方形 | 批号：215030196 | 安徽省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 5 | 医用外科口罩 | 淮南朝阳医院 | 河南亚都实业有限公司 | 长方形 | 批号：215060132 | 安徽省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 6 | 医用外科口罩 | 江西省妇幼保健院 | 河南亚都实业有限公司 | 长方形 | 生产日期:2015年4月19日;批号:215040213 | 江西省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 7 | 医用外科口罩 | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 17cm×17cm/耳带式 | 20150518 | 江西省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 8 | 医用外科口罩 | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 17cm×17cm/耳带式 | 20150302 | 江西省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 9 | 医用外科口罩 | 漯河市第一人民医院 | 新乡市康贝尔医疗科技有限公司 | / | 140814 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 10 | 医用外科口罩 | 阳泉市第一人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 17cm×17cm | 140502 | 山西省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 11 | 医用外科口罩 | 南昌市第九医院 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 松紧带型/兰 | 生产日期:2015年4月1日;批号:15040110 | 江西省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 气体交换（压力差（Δp）） |
| 12 | 一次性使用医用外科口罩、医用帽 | 天津市宝坻区康寿堂保健食品销售中心 | 冀州市康复医疗器材厂 | B | 批号：20150328 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 过滤效率 |
| 13 | 医用外科口罩 | 福州怡辰康医疗器械有限公司台江分公司 | 福建省安康医疗器械有限公司 | 长方形17cm×9cm-3P 过滤级别:N95 | 批号:20150410 | 福建省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 口罩带 |
| 14 | 一次性医用外科口罩 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 10片/袋 | 生产日期:2015.7.3; 批号:S2015-088 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.口罩带；2.气体交换（压力差（Δp）） |
| 15 | 医用防护口罩 | 深圳市盐田区人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 17cm×17cm | 140102 | 广东省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 密合性 |
| 16 | 电子体温计 | 北京计尔康爱的阁生殖保健用品配送有限公司 | 杭州世佳电子有限公司 | MT-301 | 生产日期：20150316； 批号：150316 | 北京市食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 记忆功能 |
| 17 | 数字式电子体温计 | 东莞市协和医疗器械科技有限公司 | 东莞市协和医疗器械科技有限公司 | C-600 | XH1511C001009386、XH1511C001009377、XH1511C001009027 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所 | 测量时间 |
| 18 | 金属接骨螺钉（全牙梅花） | 泰州市中兴医械科技有限公司 | 泰州市中兴医械科技有限公司 | HA3.5*20 | 2015.07.21； 201403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.表面粗糙度；2.尺寸 |
| 19 | 金属接骨螺钉（全牙梅花) | 泰州市中兴医械科技有限公司 | 泰州市中兴医械科技有限公司 | HA4.5*26 | 201404 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 最大扭矩和最大断裂扭转角 |
| 20 | 金属接骨螺钉 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | HA4.5×30mm HAQ-04 | 14051239 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 表面粗糙度 |
| 21 | 钛合金接骨螺钉 | 江苏国立医疗器械有限公司 | 江苏国立医疗器械有限公司 | HAQ03型 φ3.5×20mm | T15030019 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.最大扭矩和最大断裂扭转角；2.表面粗糙度 |
| 22 | 钛合金接骨螺钉 | 江苏国立医疗器械有限公司 | 江苏国立医疗器械有限公司 | HAQ03型 φ4.5×44mm | T14040004 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 最大扭矩和最大断裂扭转角 |
| 23 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | φ3.5×24mm HAQ03 | 14072501 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 最大扭矩和最大断裂扭转角 |
| 24 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | φ3.5×30mm HAQ03 | 14051801 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸 |
| 25 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | φ4.0×30mm HBQ03 | 15032301 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸 |
| 26 | 金属接骨螺钉 | 上海优科骨科器材有限公司 | 上海优科骨科器材有限公司 | 型号：HA Q02 规格：2×10(钛合金) | 生产日期：150716； 批号：1522 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 尺寸 |
| 27 | 聚砜膜空心纤维透析器 | 北京嘉华日晟生物科技发展有限公司 | Haidylena for Advanced Medical Industries | PS 160 | 生产日期：201502； 批号：1510004G | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 超滤率 |
| 28 | 聚砜膜空心纤维透析器 | 北京嘉华日晟生物科技发展有限公司 | Haidylena for Advanced Medical Industries | PS 130 | 生产日期：201410； 批号：1479501G | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 超滤率 |
| 29 | 耳鼻喉双极射频治疗系统 | 东莞市高科医疗器械有限公司 | 东莞市高科医疗器械有限公司 | GKSP-I | 生产日期：2015.1； 生产编号：15002 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 高频漏电流 |
| 30 | 医用内窥镜冷光源 | 北京安慧康科技有限公司 | SOPRO | S230 | 产品序列号：S230-3243 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 红绿蓝光的辐通量比 |
| 31 | 氙灯冷光源 | 宝施医疗用品（深圳）有限公司 | MGB Endoskopische Gerate GmbH Berlin | MS-L | 13110794 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 红绿蓝光的辐通量比 |
| 32 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | CBI＋PCA | 150602504 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 紫外吸光度 |